KÄYTTÖ EM-2400

Laitetta voidaan käytätä lantionpohjantoimintahäriöihin. Tyypillisimpiä ovat rakontoiminnan häiriöt kuten tiheävirtsaisuus(urge) ja heikosti tyhjenevä rakko( virtsanpaine heikentynyt). Lisäksi erittäin tavallisia on ponnisteluihin liittyvät virtsan karkailut (stress). Sekamuotisessa (Mixt) esiityy molempia ponnistuskarkailua ja jonkinlainen rakontoiminnan häiriö.

Karkailua voi esiintyä myös peräsuolessa. Tätä laitetta voi käyttää myös peräsuolen toimintahäiröihin.

LAITETTA EI SAA KÄYTTÄÄ-CONTRAINDIKAAIOT

-mikäli käytössä on sydämen tahdistin- pace maker

-ei saa käyttää suihkussa tai liikenteessä

-ei saa käyttää raskauden aikana

-ei saa käyttä infection(lantionpohja tai muu) aikana

-ei saa käyttää jos sinulla on kuumetta

- epilepsiassa keskustele lääkärisi kanssa voitko käyttää

-ei saa käyttää mikäli sinulla on syöpä

-ei saa antaa lasten käyttöön

-laite pitää pitää kuivana ja huonelämmössä

LAITTEEN OSAT

1. johto
2. Virta päälle/pois
3. Ohjelmien valinta
4. Lukitus
5. Voimakkuuden säätö
6. Ohjelman numero
7. voimakkuus mA
8. batterin virran määrä

OHJELMAT

***P1 ponnistusinkontinennssin hoitoon.***

***P2 lantiophjanlihaksiin eli ponnistusinkontinenssiin myös niin kuin P1 mutta aktivoi myös laiskasti tyhjenevää rakkoa***

***P3 on tiheävirtsaisuudenhoitoon***

***P4 voi käyttää myös tiheävirtsaisuuden hoitoon ja lantionpohjan vahvistukseen ns. sekamuotoisen inkontinenssin hoitoon***

Laiteessa on 5 valmista ohjelmaa. Sitä voi käyttää emätin-, peräsuoli tai ihon pintaan laitetavin elektrodein. Laitteessa on 1 kanava. Taajuudet tarkoitettu lihasten aktivointiin.

 Hz us supistuaika lepoaika nousukulma sykli aika

P1 35 250 4 8 2 12 30

P2 40 200 6 15 2 21 30

P3 10 250 5 3 2 8 30

P5 20 250 5 5 2 10 30

P4

 composed of 12 sections with varied pulse rates. Each section contains 30 contractions. The 2 seconds ramp time includes 1 second ramp up, and 1 second ramp down. The complete programme lasts 60 minutes with 360 contractions. It is repeated in a constant cyclic pattern. The details of the programme are given below.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Section | Rate | Width | Contraction | Relaxation | Ramp | Cycle |
|   | (Hz) | (µs) | (Sec.) | (Sec.) | (Sec.) | (Sec.) |
| 1 | 7 | 150 | 4 | 4 | 2 | 10 |
| 2 | 8 | 150 | 4 | 4 | 2 | 10 |
| 3 | 9 | 150 | 4 | 4 | 2 | 10 |
| 4 | 10 | 150 | 4 | 4 | 2 | 10 |
| 5 | 11 | 150 | 4 | 4 | 2 | 10 |
| 6 | 12 | 150 | 4 | 4 | 2 | 10 |
| 7 | 13 | 150 | 4 | 4 | 2 | 10 |
| 8 | 14 | 150 | 4 | 4 | 2 | 10 |
| 9 | 15 | 150 | 4 | 4 | 2 | 10 |
| 10 | 16 | 150 | 4 | 4 | 2 | 10 |
| 11 | 12 | 150 | 4 | 4 | 2 | 10 |
| 12 | 7 | 150 | 4 | 4 | 2 | 10 |

TEKNISET TIEDOT

|  |  |
| --- | --- |
|  Mallin nimi | EM-2400 |
|  Kanavat | 1 kanava |
|  Laitteen tyyppi | EMS |
| Voimakkuuden säätö | , 0-80mA, 99 steps of intensity control   |
|  Koko | 9.2cm (L) × 6.2cm (W) × 2.85cm (H) |
|  Paino | N.123 gr(2 batteria mukana |
|  Impulssimuoto | Asymmetrinenbifaasenenimpulssi |
|  Ajastin | Jatkuva |
|  Kuvaus | Sammuu automaattisesti ellei käytössä 5 min. |
|  Virta lähde | 2 AA Batterit |

KÄYTÄNNÖSSÄ

Laita batterit laitteen sisään.

Kiinnitä vaginaali tai anaali elektrdoi johtoon.

Laita liukastetta ( apteekista) elektrodiin ja aseta se emättimeen tai peräsuoleen.

Kiinnitä johdon toinen pää laitteeseen

Laita laite päälle- valitse sopiva ohjelma.

Ota elektrodi pois ja pese sisällä ollut osa saippualla ja vedellä.

ÄLÄ TAITA JOHTOJA JYRKÄSTI.

Takuu 1v.